Choszczno: 29-06-2020 r.

 **ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego na dostawę:

Aparatu USG z głowicą kardiologiczną dla potrzeb SP ZOZ w Choszcznie

Znak sprawy: 1/ZP/USG/20

1. **Wymagane Parametry Techniczne - pkt. 11**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny echokardiograf wysokiej klasy o wadze przekraczającej 65 kg ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. **Wymagane Parametry Techniczne - pkt. 20**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny echokardiograf wysokiej o częstotliwości odświeżania obrazów „FrameRate" z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora 450 obrazów/sek ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. **Wymagane Parametry Techniczne - pkt. 28**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny echokardiograf wysokiej, w którym maksymalna mierzona prędkość prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym to 16 m/s ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. **Wymagane Parametry Techniczne - pkt. 46**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny echokardiograf wysokiej posiadający głowicę kardiologiczną o kącie skanowania 90 stopni ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza