ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ZNAK: 1/ZP/HOL /17

ZESTAW HOLTEROWSKI CIŚNIENIOWY I EKG

| Lp. | Wymagania techniczne | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: | TAK |  |
| 2. | Model, typ, nr katalogowy: | TAK |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: | TAK |  |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017 r. | TAK |  |
| HOLTER CIŚNIENIOWY – 1 SZTUKA |
|  | Holter ciśnienia składający się z 4 rejestratorów i oprogramowania | TAK |  |
|  | Rejestrator Holtera ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną – 4 szt. | TAK |  |
|  | Zakres mierzonego ciśnienia 0 do 300 mm Hg (względem ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |
|  | Automatyczne dobieranie ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie - przycisk EVENT | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru - oscylometryczna | TAK |  |
|  | Zasilanie: 4 x AA baterie lub akumulatory (do tygodnia pracy lub 500 badań) | TAK |  |
|  | Nieograniczony czas przechowywania badań w pamięci | TAK |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Wyświetlacz znakowy LCD, bezpośredni odczyt ostatniego badania | TAK |  |
|  | Sygnalizacja obniżenia napięcia baterii (akumulatorów) | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna | TAK |  |
|  | Gniazdo zewnętrzne USB do komunikacji z PC poprzez kabel USB | TAK |  |
|  | System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną do rejestratora Holtera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pomiar i rejestrację ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | TAK |  |
|  | Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych | TAK |  |
|  | Analiza wyników obejmują statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | TAK |  |
|  | Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych | TAK |  |
|  | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia | TAK |  |
|  | Prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | TAK |  |
|  | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | TAK |  |
| HOLTER EKG – 1 SZTUKA |
|  | Holter EKG składający się z 4 rejestratorów i oprogramowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG 12 kanałowy współpracujący z oprogramowaniem do analizy EKG metodą Holtera, o którym mowa w pkt. 24 – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zapis 12 kanałowy, 24, 48 godzinny | TAK |  |
|  | Zapis danych na karcie CompactFlash bez kompresji | TAK |  |
|  | Wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG z wybranego odprowadzenia | TAK |  |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Ocena jakości przygotowania pacjenta | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń pacjenta - przycisk EVENT | TAK |  |
|  | Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG | TAK |  |
|  | Zasilanie 2 baterie 1,5V (AA) lub akumulatory | TAK |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG 3-kanalowy z zapisem w okresie 48 godzin współpracujący z oprogramowaniem do analizy EKG metodą Holtera, o którym mowa w pkt. 24– szt. 2 | TAK |  |
|  | Zapis 3-kanałowy, 48-godzinny | TAK |  |
|  | Rejestracja 7 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń | TAK |  |
|  | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | TAK |  |
|  | Karta SD do zapisu danych EKG | TAK |  |
|  | Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA lub LiFe lub akumulatorem Ni-MH | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wykrywania impulsów stymulacji 10 kHz | TAK |  |
|  | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | TAK |  |
|  | Filtr izolinii 0,05 Hz |  |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG 3-kanalowy z czasem zapisu do 7 dni współpracujący z oprogramowaniem do analizy EKG metodą Holtera, o którym mowa w pkt. 24– szt. 1 | TAK |  |
|  | Zapis do 3 kanałów | TAK |  |
|  | Czas rejestracji do 7 dni | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Zapis danych na karcie SD bez kompresji | TAK |  |
|  | Wyświetlacz graficzny prezentujący zapis EKG z wybranego odprowadzenia | TAK |  |
|  | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Ocena jakości przygotowania pacjenta | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń pacjenta - przycisk EVENT | TAK |  |
|  | Dane pacjenta zapisywane na karcie pamięci wraz z danymi EKG | TAK |  |
|  | Zasilanie 1 bateria 1,5V (AAA) lub akumulator | TAK |  |
| WARUNKI SERISU I GWARANCJI, SZKOLENIA DLA HOLTERÓW |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK Podać |  |
|  | Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych | TAK |  |
|  | Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy naprawy w okresie gwarancji, po których nastąpi wymiana całego urządzenia | TAK |  |
|  | Podać okres gwarantowanej dostępności części ( nie mniej niż 10 lat) | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | W okresie gwarancji wszystkie przeglądy będą wykonywane w ramach niniejszej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba że producent wymaga przeglądów w innych interwałach czasowych. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznego używania produktu min.1godz, ilość osób do przeszkolenia - 3 | TAK Podać |  |