ZAŁĄCZNIK NR 6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia : REJESTRATOR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI HOLTER.

Nazwa oferenta :……………………………………………………………………..

Producent : ……………………………………………………………………………

Nazwa i typ : …………………………………………………………………………..

Rok produkcji: 2015

Parametry rejestratora ciśnienia tętniczego krwi:

- Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkova) i oscylometryczna

- Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego

- Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci

- Cicha i komfortowa dla pacjenta praca pompy

- Zintegrowany łącznik drenu pomiarowego zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem

- Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta

- Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg

- Zakres pomiaru tętna 40-300 bpm

- Rejestrator z wbudowanym wyświetlaczem OLED

- Wbudowany w rejestrator port USB do komunikacji z komputerem

- Czas rejestracji 48 godzin

- Możliwość uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera

- Możliwość bezpośredniej weryfikacji wyników pomiarowych przy użyciu rejestratora

- Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru

- Automatyczne dostosowanie ciśnienia napompowania do pacjenta

- Możliwość wykonywania pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta)

- Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania

- Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia

- Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów

- Możliwość podziału doby na 8 podokresów

- Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 5 do 120 minut

- Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego

- Oprogramowanie do obsługi rejestratora dla Windows w zestawie

- Archiwizacja danych pacjentów i zapisów w komputerze

- Oprogramowanie umożliwiające prezentację graficzną (wykresy, histogramy) i tabelaryczną (wartości pomiarów, statystyki) mierzonych parametrów z identyfikacją metody pomiarowej

- Możliwość ustalenia i prezentacji wartości progowych ciśnienia dla podokresów pomiarowych

- Dane statystyczne na temat ciśnienia maksymalnego, średniego, minimalnego, odchylenia standardowego liczone dla każdego mierzonego parametru, oddzielnie dla każdego podokresu i całości badania

- Obliczanie wskaźnika ‘dip’, ładunku ciśnienia, wskaźnika BMI pacjenta

- Automatyczna i ręczna eliminacja błędnych pomiarów

- Możliwość porównania wykresów i statystyk dwóch różnych badań na jednym ekranie w celu oceny efektów farmakologicznych

- Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego z uwzględnieniem danych prezentowanych przez oprogramowanie

- Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających 200g

- W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką posiadającą funkcję rozładowania akumulatorów

- W zestawie mankiet w rozmiarze „L” dla dorosłych.

- Potwierdzenie walidacji ESH, AAMI, BHS i dabl.