**Zapytanie nr 1 i odpowiedź**

**WNIOSEK**

**o wyjaśnienie zapisów SIWZ**

**Dotyczy : Postępowania na dostawę 3 urządzeń myjąco-dezynfekujących do naczyń sanitarnych, dla Oddziału Rehabilitacji, Chirurgicznego oraz Internistycznego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, 1/UP/DEZ/15.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni?

ODPOWIEDŹ: NIE Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, którego minimalny wsad wynosi jeden basen z pokrywką lub dwie kaczki?

ODPOWIEDŹ: NIE Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający dopuści maksymalny poziom hałasu 60 dB ? Maksymalny poziom hałasu

występuje podczas tylko kilku sekund podczas całego procesu, ponadto urządzenia ustawione są poza strefą stałej pracy personelu.

ODPOWIEDŹ: NIE Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające gumową uszczelkę drzwiową? Uszczelka labiryntowa może powodować wydostawanie się szkodliwych aerozoli przez prześwity uszczelki, co jest niezgodne z pkt, 4.3.2 normy PN-EN-ISO 15883-3:2010, zaś nie jest możliwe zagwarantowanie, że uszczelka silikonowa nie zostanie mechanicznie uszkodzona przez okres 10 lat. Wymiana uszczelki co 2 -3 lata gwarantuje szczelność drzwi.

ODPOWIEDŹ: NIE Zamawiający nie wyraża zgody

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym programy wybierane są z listy widocznej na wyświetlaczu?

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada pompę myjącą o wydajność 290 l/min, która zapewnia prawidłowy przebieg procesu mycia?

ODPOWIEDŹ: NIE Zamawiający nie wyraża zgody