#  Choszczno 17-03-2015r.

#  ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ

# Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

**1/UP/DEZ/15**

Dotyczy: **postępowania na dostawę 3 sztuk urządzenia myjąco- dezynfekującego do naczyń sanitarnych**

Szanowni Państwo,

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

**Pytanie 1 pkt 11**

Prosimy o doprecyzowanie dla pkt.11, czy uszczelka z tworzywa silikonowego powinna podobnie jak uszczelka ze stali kwasoodpornej: powinna być nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne?

ODPOWIEDŹ: Uszczelka z tworzywa silikonowego nie powinna wymagać przeglądów w okresie 10 lat.

Wymiana nastąpi na koszt Wykonawcy w przypadku wady tkwiącej w uszczelce w okresie 10 lat.

Wszelkie uszczelki w tym silikonowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne.

**Pytanie 2 pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści dla parametru w pkt.23 elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o pojedynczy zintegrowany czujniki temperatury, umieszczone w dolnej części komory?

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 pkt 45**

Czy w przypadku środka myjąco odkamieniającego spełnienie warunku nastąpi jeśli zostanie dostarczone do każdego urządzenia po 10 litrów środka myjąco odkamieniajacego?

ODPOWIEDŹ: TAK.