1/UP/GAZY/14                                                 Załącznik nr 1 do przedmiaru

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................

Adres Wykonawcy: ........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –

Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy – 2[szt]

Nazwa własna ...............................................................................................................

Oferowany model ..........................................................................................................

Producent ......................................................................................................................

Kraj pochodzenia ...........................................................................................................

Rok produkcji .................................................................................................................

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2014r. | TAK |  |
| 2. | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. | Dołączyć do oferty |  |
| 3. | Panel, wykonany z naturalnego aluminium pokryty farbą proszkową w kolorze RAL (kolor do wyboru przez Zamawiającego), odporny na płynne środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 4. | Długość panelu 3200mm | TAK |  |
| 5. | Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC, zarejestrowany w Polsce. | Dołączyć do oferty |  |
| 6. | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie bez wystających i ostrych elementów obudowy, front panela bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. | TAK |  |
| 7. | Konstrukcja panela wykonana z równolegle połączonych ze sobą odrębnych kanałów. | TAK |  |
| 8. | Kanał górny przeznaczony dla oświetlenia ogólnego o kształcie uniemożliwiającym oświetlanie osób stojących przy panelu. Oświetlenie winno być skierowane ku górze bez powstawania efektu oślepiania stojącego użytkownika. | TAK |  |
| 9. | W kanale górnym umieszczone oświetlenie ogólne w technologii 2G11 o mocy 2 x 36W włączane włącznikiem znajdującym się na panelu. | TAK |  |
| 10. | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane ze sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 13348 | TAK |  |
| 11. | Wyposażenie w punkty poboru gazów medycznych (system AGA) wykonanych zgodnie z normą SS 875 24 30. Wyposażenie na stanowisko: - Tlen– 1szt. - Sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 5 bar – 1szt. - Próżnia – 1szt. | TAK |  |
| 12. | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. | TAK |  |
| 13. | Kanał dolny rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V, instalacje niskoprądowe i systemu przyzywowego. | TAK |  |
| 14. | Wyposażenie elektryczne i teleinformatyczne. Wyposażenie na stanowisko: gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biały (obwód nr 1) – 4szt. gniazdo ekwipotencjalne spełniające normę 42801 i IEC 60364-7-710 – 1szt. gniazdo teleinformatyczne RJ45 – 1szt. - gniazdo systemu przyzywowego – 1szt. - manipulatos systemu przyzywowwgo – 1szt. - wyłącznik oświetlenia – 1 szt. | TAK |  |
| 15. | Kanał dolny wyposażany w oświetlenie: -miejscowe w technologii 2G11 o mocy 1 x 18W z elektronicznym statecznikiem włączane włącznikiem na manipulatorze systemu przyzywowego, -nocne o mocy 1 x 7W włączane włącznikiem na manipulatorze systemu przyzywowego. | TAK |  |
| 16. | Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu | TAK |  |
| 17. | Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany | TAK |  |
| 18. | Panel wyposażony w zintegrowaną szynę medyczną o wymiarach przekroju poprzecznego 25mm x 10mm o długości min. 800mm zainstalowana na czole panelu poniżej punktów poboru gazów medycznych a powyżej gniazd elektrycznych, teletechnicznych i oświetlenia miejscowego i nocnego. | TAK |  |
| 19. | Dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany. | TAK |  |
| 20. | Możliwości rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektryczne bez potrzeby demontażu jednostki medycznej | TAK |  |
| 21. | Panele, stanowiska sąsiadujące ze sobą powinny tworzyć jeden panel | TAK |  |
| 22. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 23. | Szkolenie personelu w wymiarze uwzględniającym zmianowy tryb pracy personelu | TAK |  |
| 24. | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w karcie gwarancyjnej producenta. | TAK |  |
| 25. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 26. | Załącznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzający wymagane wymiary panelu i wyposażenie. | TAK |  |