1/ZP/KAR/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- kardiomonitor dla dorosłych -  szt. 2

Producent:……………………………

Model:…………………………………

Rok produkcji 2013

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3.5 kg + 10% (z akumulatorami) | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych, w tym różnych odprowadzeń EKG jednocześnie. | Tak |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne znaki. | Tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 100 odcinków krzywych dynamicznych związanych ze zdarzeniami alarmowymi | Tak |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (SpO2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
|  | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 uderzeń/min | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%. | Tak |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Do wyboru co najmniej 5 wartości wzmocnienia i tryb auto | Tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów, Salwa komorowa, PVC/min wysokie | Tak |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddechy /min | Tak |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru saturacji i nieinwazyjnego ciśnienia na jednej kończynie bez wywoływania alarmu. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. | Tak |  |
|  | Funkcja pomocy przy nakłuciu żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez określony czas | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚ | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
|  | Wyposażenie wspólne dla 2 szt. kardiomonitorów: | Tak |  |
|  | Kabel EKG 5-końcówkowy z odłączanym zestawem końcówek - 2 szt. | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 2 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP – mały |  |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP – średni, 2 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP – duży , 2 szt. | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec typu soft dla dorosłych SpO2 z kablem połączeniowym - 2 kpl. | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy dla dorosłych – 2 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt do montażu monitora na ścianie z możliwością regulacji położenia w 3. płaszczyznach; koszyk na akcesoria – 2 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt do zawieszania monitora na poręczy łóżka – 1 szt. |  |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła i przycisków | Tak |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . | Tak |  |
|  | Wybór czas zawieszenia alarmów. | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora, przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 3,5 godziny. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 8 godzin. | Tak |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez korzystania ze stacji centralnej | Tak |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | Tak |  |
|  | Urządzenie odporne na zalanie wodą – klasa ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |

- kardiomonitor z możliwością rozbudowy, dla dorosłych -  szt. 1

Producent:……………………………

Model:…………………………………

Rok produkcji 2013

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg + 10% (z akumulatorami) | Tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych, w tym różnych odprowadzeń EKG jednocześnie. | Tak |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne znaki. | Tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 12 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym („full disclosure”) | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 100 odcinków krzywych dynamicznych związanych ze zdarzeniami alarmowymi | Tak |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (SpO2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
|  | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 uderzeń/min | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%. | Tak |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | Do wyboru co najmniej 5 wartości wzmocnienia i tryb auto | Tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia, Tachykardia, Asystolia, Tachykardia komorowa, Migotanie komór, Stymulator nie przechwytuje, Stymulator nie generuje impulsów, Salwa komorowa, PVC/min wysokie | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w złącze wyjścia sygnału analogowego EKG oraz sygnału do synchronizacji defibrylatora | Tak |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddechy /min | Tak |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru saturacji i nieinwazyjnego ciśnienia na jednej kończynie bez wywoływania alarmu. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. | Tak |  |
|  | Funkcja pomocy przy nakłuciu żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez określony czas | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚ | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora kompatybilne z pozostałymi 2. monitorami: | Tak |  |
|  | Kabel EKG 5-końcówkowy z odłączanym zestawem końcówek | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP – średni | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec wielorazowy, paskowy dla dorosłych z kablem połączeniowym | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy dla dorosłych | Tak |  |
|  | Uchwyt do montażu monitora na ścianie z możliwością regulacji położenia w 3. płaszczyznach; koszyk na akcesoria | Tak |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła i przycisków | Tak |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . | Tak |  |
|  | Wybór czas zawieszenia alarmów. | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora, przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 3,5 godziny. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 8 godzin. | Tak |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez korzystania ze stacji centralnej | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do podłączenia modułu pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym | Tak |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | Tak |  |
|  | Urządzenie odporne na zalanie wodą – klasa ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |

…………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej