OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

1/ZP/STBLOK/10

# Pozycja 1: Stół zabiegowo-operacyjny sztuk 1

## Producent:

Urządzenie typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2010 r.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ |
| --- | --- | --- |
|  | Stół do operacji ogólno chirurgicznych, z blatem min 5 segmentowym w następującej konfiguracji: segment podgłówka; segment pleców; segment lędźwiowy; segment dzielonych dwuczęściowych podnóżków (z łamaniem w kolanie). |  |
|  | Napęd stołu elektromechaniczny |  |
|  | Stół mobilny, na 4 dużych podwójnych kołach o średnicy 125mm blokowanych za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie stołu od strony głowy pacjenta. |  |
|  | Podstawa stołu lekko uniesiona w kształcie prostokąta umożliwiająca wsunięcie pod nią nóg operatora z każdej strony |  |
|  | Długość stołu z blatem min: 2160 mm |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min: 540 mm |  |
|  | Regulacja wysokości min: 750 mm do 1000 mm |  |
|  | Regulacja oparcia pleców min: -400 do 700 |  |
|  | Regulacja podgłówka min: -450 do 450 |  |
|  | Przechył boczny min: -200 do 200 |  |
|  | Przechył Trendelenburga min: 300 |  |
|  | Przechył anty – Trendelenburga min: 300 |  |
|  | Regulacja pilotem i z awaryjnego panelu umieszczonego na kolumnie nośnej stołu następujących funkcji: zmiana wysokości, przechyły wzdłużne, przechyły boczne. |  |
|  | Regulacja segmentu głowy, segmentu pleców oraz segmentu podnóżków - ręczna za pomocą sprężyn gazowych z blokadą |  |
|  | Pilot i/lub panel na kolumnie stołu wyposażony w funkcję stanu naładowania akumulatorów |  |
|  | Pilot i panel na kolumnie stołu wyposażone w ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający realizowane funkcje i ułatwiający sterowanie funkcjami stołu przy ograniczonym oświetleniu |  |
|  | Pilot przewodowy z kablem o długości co najmniej 3,5m |  |
|  | W przypadku awarii pilota możliwość sterowania stołem za pomocą panelu umieszczonego na kolumnie stołu |  |
|  | Segmentu blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć |  |
|  | Antystatyczne, zdejmowalne (bez rzepów) oraz bezszwowe materace odporne na środki dezynfekujące |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V |  |
|  | Udźwig stołu min. 150kg |  |
|  | Wyposażenie stołu: podpórka ręki z regulacją wysokości dł. 400mm - 1 szt. pas do mocowania ciała – 1 szt. wałek poziomy do operacji łąkotki – 1 szt. podpora kolana do rektoskopii z regulacją wysokości- 2 szt. |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiący |  |

Nie spełnianie wyżej wymienionych warunków powoduje odrzucenie oferty.