ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

#### Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na „dostawę kardiomonitorów i respiratorów” znak sprawy 1/ZP/KAR/10

Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pakiet I  pozycja 1: Respirator transportowy

Pkt.2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator transportowy z graficzną prezentacją krzywej ciśnienia w drogach oddechowych oraz zabezpieczeniem maksymalnego ciśnienia w drogach oddechowych na poziomie 60 mbar?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie

Pkt.4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator transportowy z regulacją objętości pojedynczego oddechu, zależną od nastawionego przepływu, stosunku I:E oraz częstotliwości?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga bezpośredniej regulacji objętości oddechowej pojedynczego oddechu.

Pakiet II  pozycja 1: Respirator stacjonarny z ekranem 12’

Pkt.5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator stacjonarny nie posiadający możliwości zasilania z centralnej instalacji sprężonego powietrza? Respirator posiada wbudowana turbinę o wydajności do 250 l/min co eliminuje konieczność podgrzewania i nawilżania powietrza pochodzącego z instalacji centralnej oraz uniezależnia prace jednostki od obecności źródła zasilania w sprężone powietrze.

Odp. Nie. Zamawiający wymaga, aby respirator miał możliwość podłączenia do szpitalnej instalacji sprężonych gazów.

Pkt.21. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator stacjonarny nie posiadający możliwości wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia? Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania respiratora wraz z ukazaniem się wersji umożliwiającej w/w wentylację.

Odp. Nie. Zamawiający wymaga, aby respirator miał możliwość wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia.

Pkt.25. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator stacjonarny o zakresie objętości oddechowej 40-2500 ml?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora o parametrach zgodnych z opisem w SIWZ

Pkt.28. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator stacjonarny o ciśnieniu  wdechowym PCV w zakresie 0 – 60 cmH2O?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora o parametrach zgodnych z opisem w SIWZ

Pkt.29. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator stacjonarny o ciśnieniu wspomagania PSV w zakresie 0 – 60 cmH2O?

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania respiratora o parametrach zgodnych z opisem w SIWZ

Pkt.32. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator stacjonarny o ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0.1 – 10 cmH2O?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pkt.53. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości respirator stacjonarny wyposażony w wielorazowy układ oddechowy jednorurowy? Układ taki ułatwia obsługę oraz konstrukcję obwodu pacjenta - eliminuje miedzy innymi konieczność używania pułapki wodnej.

Odp. Nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania układu pacjenta zgodnie z opisem w SIWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał możliwość rozbudowy o integralny pomiar CO2?

Odp. Nie, Zamawiający nie będzie wymagał

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał możliwość rozbudowy o integralny pomiar SpO2 wraz z wyświetlaniem krzywej pletyzmograficznej?

Odp. Nie, Zamawiający nie będzie wymagał