# Znak sprawy: ZP/290/15/21

Symbol akt szczegółowy: 1/ZP/RESP-SOR/21

Załącznik nr 2 do SWZ

###### Respirator – opis wymagań produktu

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana przez zamawiającego | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje o produkcie |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021r | Tak |  |
|  | Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej | Tak |  |
|  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej | Tak |  |
|  | Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych oraz u dzieci o masie powyżej 5 kg | Tak |  |
|  | Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 6,5 kg | Tak, podać |  |
| Monitor graficzny |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, min. 7” | Tak |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora | Tak |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym dostosowaniem skali wykresu | Tak |  |
| Zasilanie respiratora |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 10 l/min | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |
|  | Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego) | Tak |  |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 10 godzin pracy - respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza | Tak, podać |  |
| Tryb wentylacji |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | Tak |  |
|  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV | Tak |  |
|  | Wentylacja spontaniczna z PSV | Tak |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG) | Tak |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NPPV | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia | Tak |  |
| Rodzaj oddechu wymuszonego |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  |
| Rodzaj oddechu spontanicznego |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | Tak |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti |  |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) | Tak |  |
|  | CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | Tak |  |
| Parametry regulowane |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 80 na minutę | Tak, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml | Tak, podać |  |
|  | Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT target, VG) | Tak, podać |  |
|  | Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 100 l/min | Tak, podać |  |
|  | Czas wdechu od 0,1 do 3 s | Tak, podać |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -9,0 do -0,1 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 l/min | Tak, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik wewnętrzny, sterowany elektronicznie. | Tak |  |
| Inne funkcje wentylacji |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Tak |  |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów | Tak, podać |  |
|  | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego | Tak, podać |  |
|  | Westchnienia automatyczne | Tak |  |
| Pomiary parametrów wentylacji |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Pomiar stosunku I:E | Tak |  |
|  | Pomiar czasu wdechu | Tak |  |
|  | Pomiar czasu bezdechu | Tak |  |
|  | Pomiar przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator | Tak |  |
| Alarmy |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm rozłączenia | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu | Tak |  |
|  | Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u) | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 100 zdarzeń | Tak, podać |  |
| Inne pożądane funkcje i wymagane wyposażenie dodatkowe |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nebulizator | Tak |  |
|  | W komplecie 1 zestaw jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych oraz dzieci dostosowanych do respiratora | Tak |  |
|  | Dostępność akcesoriów jednorazowych dostosowanych do respiratora, z możliwością sukcesywnej dostawy w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym | Tak, podać |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. | Tak |  |
|  | Torba transportowa | Tak |  |
|  | Respirator oprogramowany po polsku | Tak |  |
| Warunki gwarancji i inne |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak (opis) |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie | Tak, podać | Firma …………………. Imię…………………… Nazwisko:…………..… tel:….. ………………… email:……………………….. …………………………… |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny | Tak |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status sprzętu: sprzęt sprawny / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny. | Tak |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika, szkolenie) – do 4 tygodni od zawarcia umowy | Tak |  |
|  | W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe pracowników Zamawiającego (lekarze, pielęgniarki) w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone po uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji sprzętu. | Tak |  |
|  | Katalogi, foldery, instrukcja w języku polskim | Tak |  |