# Znak sprawy: ZP/290/9/21

Symbol akt szczegółowy: 1/ZP/RESP.MAT.OIT/21

Załącznik nr 2 do SWZ

###### Respirator stacjonarno-transportowy z wyposażeniem i stojakiem - Pakiet nr 1

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana przez zamawiającego | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje o produkcie |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021r | Tak |  |
|  | Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej | Tak |  |
|  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej | Tak |  |
|  | Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci | Tak |  |
|  | Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 6,5 kg | Tak, podać |  |
| Monitor graficzny |
|  | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, min. 7” | Tak |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora | Tak |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym dostosowaniem skali wykresu | Tak |  |
| Zasilanie respiratora |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 10 l/min | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |
|  | Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego) | Tak |  |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 10 godzin pracy - respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza | Tak, podać |  |
| Tryb wentylacji |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | Tak |  |
|  | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV | Tak |  |
|  | Wentylacja spontaniczna z PSV | Tak |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG) | Tak |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NPPV | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia | Tak |  |
| Rodzaj oddechu wymuszonego |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  |
| Rodzaj oddechu spontanicznego |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | Tak |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti |  |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) | Tak |  |
|  | CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | Tak |  |
| Parametry regulowane |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 80 na minutę | Tak, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml | Tak, podać |  |
|  | Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT target, VG) | Tak, podać |  |
|  | Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 100 l/min | Tak, podać |  |
|  | Czas wdechu od 0,1 do 3 s | Tak, podać |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -9,0 do -0,1 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 l/min | Tak, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik wewnętrzny, sterowany elektronicznie. | Tak |  |
| Inne funkcje wentylacji |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Tak |  |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów | Tak, podać |  |
|  | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego | Tak, podać |  |
|  | Westchnienia automatyczne | Tak |  |
| Pomiary parametrów wentylacji |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Pomiar stosunku I:E | Tak |  |
|  | Pomiar czasu wdechu | Tak |  |
|  | Pomiar czasu bezdechu | Tak |  |
|  | Pomiar przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator | Tak |  |
| Alarmy |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm rozłączenia | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu | Tak |  |
|  | Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u) | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 100 zdarzeń | Tak, podać |  |
| Inne pożądane funkcje i wymagane wyposażenie dodatkowe |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nebulizator | Tak |  |
|  | W komplecie 1 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych dostosowanych do respiratora | Tak, podać |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. | Tak |  |
|  | Stojak do respiratora | Tak |  |
|  | Respirator oprogramowany po polsku | Tak |  |
| Warunki gwarancji i inne |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak (opis) |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie | Tak, podać | Firma …………………. Imię…………………… Nazwisko:…………..… tel:….. ………………… email:……………………….. …………………………… |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny | Tak |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status sprzętu: sprzęt sprawny / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny. | Tak |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika, szkolenie) – do 4 tygodni od zawarcia umowy | Tak |  |
|  | W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe pracowników Zamawiającego (lekarze, pielęgniarki) w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone po uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji sprzętu. | Tak |  |
|  | Katalogi, foldery, instrukcja w języku polskim | Tak |  |

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z PNEUMATYCZNĄ POMPĄ PRZECIWODLEŻYNOWĄ  - Pakiet nr 2

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana przez zamawiającego | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Model / Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | nowy, rok produkcji 2021r | Tak |  |
| 5 | Wymiary materaca 85x200cm (±5cm) | Tak, podać |  |
| 6 | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | TAK, podać |  |
| 7 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga–system 1:2 | Tak |  |
| 8 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK, podać |  |
| 9 | Materac zbudowany z 20 komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości 20 cm. Komory materaca w kształcie proste. Na wyposażenie zintegrowany wkład gąbkowy 3cm. | TAK, podać |  |
| 10 | Materac dopasowany do oferowanego łóżka | TAK |  |
| 11 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 220kg | TAK, podać |  |
| 12 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) Komory z możliwością łatwego ich wypinania, które posiadają złącza automatycznie je odcinające od materaca, materac po ich wypięciu zachowuje szczelność. W celu prowadzenia tzw. terapii bezdotykowej odleżyn. | TAK, podać |  |
| 13 | Pokrowiec materaca zapinany zamkiem błyskawicznym. Materac posiadający system stabilnego mocowania go z leżem łóżka szpitalnego | TAK, podać |  |
| 14 | Materac kładziony bezpośrednio na konstrukcji łóżka szpitalnego | Tak |  |
| 15 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ oraz wzmocnienie przewodów zasilających- przed ich przypadkowym zagnieceniem. | Tak |  |
| 16 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | Tak |  |
| 17 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą | Tak |  |
| 18 | Pompa: - Sterowanie manualne, dotykowe, - Automatyczny dobór ciśnienia oraz czasu pracy trybu zmiennego, w pompie wg. stopnia odleżyny, w skali IVstopnia. automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu ciśnienia z funkcją autokorekty. - Czas cyklu 10, 15, 20, 25 minut Tryby pracy skrótowe; siedzeniowy na czas bezpieczny pielęgnacyjny na czas bezpieczny kardiologiczny, - Automatyczne tryby bezpieczne wykluczające błędy użytkownika tj.: a) samoczynny dobór wartości ciśnienia oraz czasu trwania cyklu do stopnia odleżyny, b) alarm braku wypełnienia materaca, c) czas bezpieczny trybu zmiennego dla wartości 30 ≥ mmHg, d) czas bezpieczny maksymalnego wypełnienia, e) pamięć wprowadzonych ustawień, f) blokada klawiatury pompy (automatyczna lub manualna), - funkcja manualnej korekty dla automatycznego wyboru wartości ciśnienia w materacu w zakresie 10 - 45 mmHg - funkcja manualnej korekty dla automatycznego wyboru wartości wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20, 25 minut g) diody kontrolne załączonych funkcji, Inne: a) alarm przeglądu serwisowego b) licznik czasu pracy pompy inicjujący wezwanie do przeglądu serwisowego, - system kontroli szczelności układu tj. dźwiękowy i wizualny alarm niewłaściwego ciśnienia - uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka, - funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania, - sygnalizację awaryjnego działania pompy, - wyłącznik dźwiękowego alarmu spadku ciśnienia, - gniazdo szybkozłączki, - wydajność pod obciążeniem ( l/min ) min. 8 - głośność ( dB ) ≤ 28 - masa ( kg ) 2,6 +/- 0,2 - wymiary ( cm ) 28 x 20 x 11 +/- 2 - zasilanie 220-230V, ≤ 12 W - przewód zasilający odłączalny, o dł. min. 450 cm, - podświetlany włącznik, - zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe - zewnętrzny, antybakteryjny filtr powietrza + zapasowy | TAK, podać |  |
| 19 | Dokument poświadczający, że producent stosuje system zarządzania zgodnie z normą EN ISO 9001:2008 oraz ISO 13485 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi, wystawiony dla producenta, poświadczający stosowanie odpowiednich norm europejskich przy projektowaniu i produkcji oferowanego sprzętu | TAK, podać i dołączyć do dokumentacji. |  |
| Warunki gwarancji i inne |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 21 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak (opis) |  |
| 22 | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie | Tak, podać | Firma …………………. Imię…………………… Nazwisko:…………..… tel:….. ………………… email:……………………….. …………………………… |