Choszczno 22-09-2021 r.

**ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ**

**DOTYCZY:** PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ RESPIRATORA STACJONARNO-TRANSPORTOWEGO Z WYPOSAŻENIEM I STOJAKIEM ORAZ MATERACA PRZECIWODLEŻYNOWEGO Z PNEUMATYCZNĄ POMPĄ PRZECIWODLEŻYNOWĄ DLA SPZOZ
W CHOSZCZNIE.

# *Znak sprawy:* ***ZP/290/9/21***

Symbol akt szczegółowy: **1/ZP/RESP.MAT.OIT/21**

**Respirator stacjonarno-transportowy z wyposażeniem i stojakiem - Pakiet nr 1**

**PKT. 8** Prosimy o dopuszczenie respiratora o wadze 12 kg. Respirator spełnia wszystkie założenia respiratora transportowego i z uwagi na wymóg zawarty w punkcie nr 79 „Stojak do respiratora”, ograniczenie wagi nie ma tutaj żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wymóg wagi max. 6.5 kg jest podyktowany kwestią mobilności respiratora dla personelu, stojak nie ma służyć jako element docelowy.

**PKT. 11** Z uwagi, iż kupowany respirator nie jest przeznaczony do transportu poza szpitalnego, zasilanie na czas transportu między oddziałami według obowiązujących norm powinno wynosić 120 minut. Prosimy zatem o dopuszczenie respiratora wyposażonego w baterię 3 godzinną z możliwością rozszerzenia do 6 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**PKT 23 i 31** Prosimy o dopuszczenie w miejsce opisanego wymogu, respirator z wentylacją regulowaną za pomocą ciśnienia z kontrolowaną objętością – PRVC, wentylację SIMV synchronizowaną objętościowo – VSIMV oraz połączenie obydwu trybów PRVC+SIMV, co jest wystarczającą gwarancją i kontrolą zadawanej objętości leczonemu pacjentowi. Respirator również posiada tryb wentylacji PSV oraz PSIMV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostawiając jednak wyjściowy opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

**PKT. 34** Z uwagi na docelowa grupę pacjentów wymienioną w punkcie nr 7, minimalna objętość oddechowa wynosi 100 ml. Prosimy zatem o dopuszczenie respiratora, który spełnia to założenie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**PKT. 35** W związku z wymogiem opisanym w punkcie 46 obecny zapis jest rozwiązaniem alternatywnym. Prosimy zatem o dopuszczenie respiratora spełniającego jedynie jedna formę regulacji opisanej w punkcie 36 lub 46.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**PKT. 36** W związku z pytaniem numer 3, prosimy o uchylenie tego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**PKT. 37** Czas wdechu wynoszący 0,1 sekundy ma zastosowanie jedynie u wcześniaków i noworodków. Wymóg w punkcie 33 wskazuje na minimalny czas 0,3 sekund co i tak w praktyce klinicznej nie jest stosowane w tej grupie pacjentów. Prosimy zatem o dopuszczenie regulacji czasu w proponowanym zakresie 0,2 do 10 sekund.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

**PKT. 40** Prosimy o dopuszczenie regulacji PEEP w zakresie 1-45 cmH2O w miejsce opisanego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację PEEP w zakresie od 1-45 cm H2O pozostawiając jednocześnie opis przedmiotu zamówienia bez zmian tj. „Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cm H2O”