Choszczno 17-06-2019 r.

**ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych dla SP ZOZ w Choszcznie

**SPRAWA 1/ZP/ŁÓŻ/19**

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szerokość całkowitą 970 mm z barierkami lub bez barierek bocznych, gdzie najdalej wysuniętym punktem w łóżku są krążki odbojowe i one tworzą gabaryt łóżka przy wymiarach leża 2000x850 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szerokość całkowitą 1020 mm z barierkami lub bez barierek bocznych, gdzie najdalej wysuniętym punktem w łóżku są krążki odbojowe i one tworzą gabaryt łóżka przy wymiarach leża 2000x900 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łóżka malowane farbą proszkową o grubości płyty HPL 8 mm w dwóch kolorach do wyboru (białym lub niebieskim) ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łóżka ze stali nierdzewnej o grubości płyty HPL 8 mm w dwóch kolorach do wyboru (białym lub niebieskim) ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łóżka malowane farbą proszkową o grubości płyty HPL 6 mm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łóżka ze stali nierdzewnej o grubości płyty HPL 6 mm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty łóżka wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS z kolorową wklejką do wyboru?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści segmenty leża wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe do leża o szerokości 80 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści leże z siatki o wymiarach oczka 50x50 mm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 9 może potwierdzić wymagany parametr segmentu oparcia uda w zakresie: 0 - 82° (±2°) ? Chyba nastąpiła omyłka pisarska i jednocześnie po weryfikacji prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania tego parametru w zakresie 0 - 40°.

ODPOWIEDŹ: Wymagamy parametr zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści regulację 395-790 mm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści barierki metalowe na ¾ długości leża malowane farbą proszkową wykonane z 4 profili owalnych 30x20 mm składanych wzdłuż ramy leża nie wystające poza obrys łóżka z dodatkowym protektorem zabezpieczającym pacjenta na całej długości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga barierek bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości, zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści barierki bez możliwości ich odejmowania ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.