Choszczno 17-06-2019 r.

 **ZAPYTANIE NR 4 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych dla SP ZOZ w Choszcznie

**SPRAWA 1/ZP/ŁÓŻ/19**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające całkowitą szerokość łóżka z poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające wymiar leża 2000 mm x 850 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga aby leże łóżka posiadało wymiary 2000 x 900 mm

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wypełnione płyta HPL o grubości 6 mm?

ODPOWIEDŹ; Zgodnie z opisem w SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnieniem szczytu mocowanym na stałe?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże 4 segmentowe z wypełnieniem z metalowej siatki pokrytej lakierem proszkowym w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia oraz z segmentem lędźwiowym wypełnionym metalowymi kształtownikami lakierowanymi proszkowo?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym siatką o wymiarach oczka 50 mm x 50 mm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z opisem w SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie od 0° - 40°?

ODPOWIEDŹ: Wymagany parametr zgodnie z opisem w SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości w zakresie 360-810 mm? Parametr ten w minimalnym stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające system regulacji przechyłów wzdłużnych uzyskiwany za pomocą specjalnie oznaczonej dźwigni umieszczonej na ramie leża łóżka pod segmentem oparcia pleców?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające materac o poniższych parametrach:

wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka

- Wkład – pianka

- Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3

- Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu

- Wykonana z materiałów antyalergicznych,

- Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 g/m2

- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)

- Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze

- Przepuszczalność powietrza 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C

- Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą.

- Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów

- Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru

- Pranie w temp. do 95°C, Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża,

pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga barierek bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości , zgodnie z zapisami w SIWZ.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w aluminiowe opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga barierek bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości , zgodnie z zapisami w SIWZ.