ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ZNAK: 1/ZP/SMED/17

PAKIET NR 1- RESPIRATOR

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

###### Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem

#### WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi  w oferowanej konfiguracji !

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym | Podać |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
|  | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy | TAK |  |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora (bez przerwy w pracy respiratora) przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym | TAK |  |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV | TAK |  |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | TAK |  |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | TAK |  |  |
|  | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego lub Wentylacja Wspomagana Adaptacyjnie z automatycznym dostosowaniem poziomu PEEP i FiO2 oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta lub Wentylacja NAVA z min 50 akcesoriami niezbędnymi do zastosowania trybu i modułem do każdego oferowanego respiratora lub Moduł do każdego respiratora wraz z min 50 akcesoriami przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |  |
| III | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do150 l/min | TAK |  |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s | TAK |  |  |
|  | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | Podać |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min | TAK |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O | Podać |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | TAK |  |  |
| IV | POMIARY PARAMETRÓW |  |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |  |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |  |
|  | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |  |
| V | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK Podać przekątną całkowitą |  |  |
|  | Dodatkowy kolorowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu | TAK |  |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | TAK |  |  |
|  | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | TAK Podać |  |  |
| VI | ALARMY / SYGNALIZACJA |  |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Alarm rozłączenia układu oddechowego oparty na pomiarach i porównaniach objętości/przepływu wdechowej i wydechowej lub alarm niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |  |
| VII | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Podać |  |  |
|  | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | TAK |  |  |
|  | Próba oddechu spontanicznego SBT | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | TAK |  |  |
|  | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  |  |
|  | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych lub 2 szt. wielorazowe. Konstrukcja respiratora uniemożliwiająca użycie urządzenia bez filtra | TAK |  |  |
|  | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych lub 2 szt. wielorazowe. | TAK |  |  |
|  | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora | TAK |  |  |
|  | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów do każdego respiratora | TAK |  |  |
|  | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw | TAK |  |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK |  |  |
| VIII | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |  |
|  | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK |  |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |
|  | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | TAK Podać |  |  |
| IX | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego aparatu) | TAK |  |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie udzielenie odpowiedzi lub nie wypełnienie któregokolwiek pola lub niespełnienie warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………………………..                                                  ……………………………………………….………….…….

(miejscowość, data)                                                                  Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

PAKIET NR 2- URZĄDZENIE DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji   2017 ………………………..

| Lp. | OPIS | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych. Niecka wykonana ze szkła akrylowego | TAK |  |  |
| 2. | 44 dysz powietrznych do masażu | TAK |  |  |
| 3. | Pojemność zabiegowa 48 l. | TAK |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie pompy przed praca na sucho | TAK |  |  |
| 5. | System odkamieniania sterowany elektronicznie | TAK |  |  |
| 6. | Czujnik temperatury wody | TAK |  |  |
| 7. | Prysznic ciepły | TAK |  |  |
| 8. | Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile ( przez napowietrzenie- bierny masaż perełkowy) | TAK |  |  |
| 9. | Krzesło | TAK |  |  |
| 10. | Wymiary niecki 900 mm x 950 mm x 920 mm | TAK |  |  |

PAKIET NR 3- ŹRÓDŁO  ŚWIATŁA

Zamawiający przy dostawie nowego urządzenia dokona zwrotu urządzenia starego.

Producent: ……………………………………

Kraj pochodzenia …………………………….

Oferowany model ……………………………

Rok produkcji ………………………………..

Źródło światła kompatybilne z torem wizyjnym Stryker

| 1 | Źródło światła LED |
| --- | --- |
| 2 | Moc żarówki LED 240W |
| 3 | Żywotność min. 60000 godzin pracy |
| 4 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD |
| 5 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. |
| 6 | Tryb gotowości standby |
| 7 | Menu urządzenia w języku polskim |
| 8 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, oraz światłowodu od źródła światła |
| 9 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów |
| 10 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery |
| 11 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. |
| 12 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |
| 13 | Zakres światłowodów od2 mm do 6,5mm |
| 14 | Wymiary: 31,8 cm szer, x12,1 cm wys. X 42,7 cm głęb. |
| 15 | Waga 7,3 kg |

PAKIET NR 4- APARAT EKG 12 KANAŁOWY 3 SZTUKI

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat EKG 12-kanałowy

Producent:		.................................................

Kraj pochodzenia:	……………………………..…

Oferowany model:	..................................................

Rok produkcji:    	2017 r.

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Aparat 3,6,12 kanałowy | Tak, opisać |  |
| 2. | Analiza i interpretacja ekg | Tak |  |
| 3. | Ciągły pomiar HR | Tak |  |
| 4. | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 5. | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
| 6. | Kolorowy wyświetlacz graficzny, prezentacja przebiegu 3, 6 oraz 12 kanałów ekg | Tak |  |
| 7. | Obsługa aparatu poprzez panel dotykowy oraz wydzieloną klawiaturę funkcyjną | Tak |  |
| 8. | Szerokość papieru min. 110mm | Podać |  |
| 9. | Pamięć min. 400 badań | Tak |  |
| 10. | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | Tak |  |
| 11. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 12. | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |
| 13. | Interfejs komunikacyjny USB, min. 3 porty | Tak, opisać |  |
| 14. | Możliwość podłączenia do aparatu przystawki spirometrycznej | Tak |  |
| 15. | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki Laserowej, PCL-5,PCL-6 | Tak |  |
| 16. | Możliwość podłączenia pamięci typu PenDRIVE | TAK |  |
| 17. | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych | Tak |  |
| 18. | Odprowadzenia Cabrera | Tak |  |
| 19. | Kontrola jakości podłączenia każdej elektrody | Tak |  |
| 20. | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mv | Tak, opisać |  |
| 21. | Prędkość 5/10/25/50 mm/s | Tak opisać |  |
| 22. | Współpraca z przystawką spirometryczną | Tak |  |
| 23. | Możliwość przesyłania zapisów badania wraz z opisem poprzez e-mail bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
| 24. | Waga max 1,4 kg | Tak, opisać |  |
| 25. | Wyposażenie : 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt), 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt. 1 kpl kabli | Tak opisać |  |
| 26. | Wyposażenie dodatkowe Papier milimetrowy, termoczuły w rolce – 1 szt. Zel do EKG w op. 250 g – 1 szt. Wózek pod oferowany aparat EKG posiadający certyfikat CE – 1 szt. z wysięgnikiem na kabel pacjenta, skrzynka na akcesoria Koła wyposażone w blokadę. | Tak |  |
| 27. | Możliwość wykonywania badań w trybie Auto oraz Manual | Tak |  |
| 28. | Możliwość tworzenia schematów badań, po min. 3 etapy kazdy. | Tak |  |
| 29. | Zapisywanie i przesyłanie badań (mail, USB) w formacie pdf. | Tak |  |
| 30. | Waga urządzenia: max 1,5 kg | Tak |  |
| 31 | Kontrola kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | Tak |  |
| Dane uzupełniające |  |  |
| Certyfikat CE zgodnie z dyrektywą 92/42/EEC dla urządzeń medycznych oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak |  |
| Okres gwarancji na wszystkie elementy aparatu – min. 12 miesiący | Tak |  |
| Przegląd okresowy urządzenia w czasie trwania gwarancji (po roku od momentu uruchomienia urządzenia) wykonany na koszt Dostawcy | Tak |  |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
| Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia do momentu rozpoczęcia naprawy max. 72 godz. | Tak |  |
| Dostawa, montaż urządzenia i szkolenie personelu po instalacji aparatu u Zamawiającego | Tak |  |
| Menu w aparacie i instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z aparatem | Tak |  |
| Oferta powinna zawierać katalogi firmowe z podaniem strony na której znajduje się potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych urządzenia. | Tak |  |
| Oferta powinna zawierać oświadczenie, że urządzenie jest kompletne i gotowe do pracy | Tak |  |