ZAŁĄCZNIK NR 6

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia :  APARAT DO HEMODIALIZY Z MOŻLIWOŚCIĄ POMIARU KLIRENSU

MOCZNIKA   METODA ON-LINE

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ aparatu :

Rok produkcji: 2016

Specyfikacja techniczna aparatu

| 1. | Automatyczne profilowanie sodu – minimum 6 gotowych profili |
| --- | --- |
| 2. | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji – minimum 6 gotowych profili |
| 3. | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” |
| 4. | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. |
| 5. | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja - objętościowy pomiar |
| 6. | Wyświetlane parametrów ultrafiltracji: ultrafiltracja docelowa, czas ultrafiltracji, szybkość ultrafiltracji, objętość ultrafiltracji |
| 7. | Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach |
| 8. | Przepływ dializatu od 300 – 800 ml/ min |
| 9. | Temperatura płynu dializacyjnego do wyboru od 35 do 39°C |
| 10. | Przewodnośc płynu dializacyjnego 12,8 do 15,7 mS/cm |
| 11. | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy |
| 12. | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie od 15 – 600 ml / min |
| 13. | Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą ( Click – clack ) |
| 14. | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” |
| 15. | Zakres dozowania pompy heparyny minimum 0 do 10 ml/min |
| 16. | Ultrafiltracja sekwencyjna ( ISO UF ) – sucha bez dializatu |
| 17. | Monitorowanie ciśnienia tętniczego w zakresie -300 do +280 mmHg (dokładność ±10mmHg) |
| 18. | Monitorowanie ciśnienia żylnego w zakresie -60 do +520 mmHg (dokładność ±10 mmHg) |
| 19. | Monitorowanie ciśnienia przezbłonowego w zakresie -60 do +520 mmHg |
| 20. | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu |
| 21. | Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH – FLUX |
| 22. | Szeroki wybór środków do dezynfekcji aparatu m.in. na bazie kwasu cytrynowego, podchlorynu sodu, kwasu nadoctowego |
| 23. | Środek dezynfekcyjny podłączony na stałe do aparatu |
| 24. | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania roztworu środka dezynfekcyjnego |
| 25. | Programy dezynfekcji termicznej |
| 26. | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia |
| 27. | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD |
| 28. | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat ) |
| 29. | Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce |
| 30. | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |
| 31. | Graficzny ekran , nie emitujący promieniowania |
| 32. | Podgląd efektywnego przepływu krwi |
| 33. | Automatyczna regulacja okluzji rolek pompy krwi (bez konieczności dokonywania ręcznych regulacji) |
| 34. | Dezynfekcja całych kompletnych ssawek koncentratu w trakcie dezynfekcji aparatu |