ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 1/ZP/KTG/15

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2015

Parametry graniczne dla kardiotokografu do monitorowania ciąży pojedynczej:

| Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |
| Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm | TAK |  |
| Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 mW/cm² | TAK |  |
| Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |
| Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. | TAK |  |
| Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco | TAK |  |
| Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie | TAK |  |
| Znacznik zdarzeń dla pacjentki | TAK |  |
| Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
| Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych | TAK |  |
| Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
| Licznik czasu badania NST | TAK |  |
| 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału | TAK |  |
| Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane umieszczane na wydruku | TAK |  |
| Wyświetlacz LCD o przekątnej ≥5,1” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej | TAK |  |
| Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| Wbudowana automatyczna komputerowa analiza monitorowanych danych z wydrukiem raportu | TAK |  |
| Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 cm/min | TAK |  |
| Wydruk na papierze bez podziałki | TAK |  |
| Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym opakowaniu papieru | TAK |  |
| Sygnalizacja braku papieru | TAK |  |
| Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk – min. 6 godz. | TAK |  |
| Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym | TAK |  |
| Możliwość współpracy z telemetrią | TAK |  |