ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa i typ urządzenia :…………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015. 
Producent: ……………………………………………

| L.P. | Opis parametru / funkcji | Parametr wymagany oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Opis ogólny |  |  |
| 1 | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową; | TAK |  |
| 2 | Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości odddzielenia filtra od drenów; | TAK |  |
| 3 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu; | TAK |  |
| 4 | Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP); | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polski, pomoc kontekstowa na ekranie; | TAK |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt); | TAK |  |
| 7 | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu; | TAK |  |
| 8 | Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy; | TAK |  |
| 9 | Pamięć zdarzeń: 90 godz.; | TAK |  |
| 10 | Wymiary: wysokość: ok. 163 cm, szerokość: ok. 49 cm, wymiary podstawy: ok. 60x63 cm; | TAK |  |
| II | Rodzaje terapii |  |  |
| 1 | Hemodializa (CVVHD); | TAK |  |
| 2 | Hemofiltracja ( CVVH); | TAK |  |
| 3 | Hemodiafiltracja (CVVHDF); | TAK |  |
| 4 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF); | TAK |  |
| 5 | Powolna ultrafiltracja (SCUF); | TAK |  |
| 6 | Plazmafereza (TPE); | TAK |  |
| 7 | Hemoperfuzja (HP); | TAK |  |
| 8 | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF – z pre- i postdylucją; | TAK |  |
| III. | Budowa aparatu |  |  |
| 1 | Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym:  ultrafiltratu,  płynu PBP,  płynu dializacyjnego,  płynu substytucyjnego; | TAK |  |
| 2 | Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1 g; | TAK |  |
| 3 | Zintegrowana pompa strzykawkowa; | TAK |  |
| 4 | Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta; | TAK |  |
| 5 | Sterujący, kolorowy ekran dotykowym, o wielkości min. 12”; | TAK |  |
| 6 | Jeden detektor przecieku krwi; | TAK |  |
| 7 | Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej; | TAK |  |
| 8 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym; | TAK |  |
| 9 | Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej; | TAK |  |
| 10 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra; | TAK |  |
| 11 | Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG; | TAK |  |
| 12 | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi; | TAK |  |
| 13 | Zasilanie 230 V. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min. | TAK |  |
| IV. | Zakresy regulacja dla terapii CRRT |  |  |
| 1 | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10 - 450 ml/min; | TAK |  |
| 2 | Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h; | TAK |  |
| 3 | Przepływ płynu PBP w zakresie: 0 - 4000 ml/h; | TAK |  |
| 4 | Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; | TAK |  |
| 5 | Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; | TAK |  |
| 6 | Możliwość regulacji temperatury podrgrzewacza w zakresie: 33 - 43 ºC; | TAK |  |