### Choszczno 15-07-2015 r.

### ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony NA DOSTAWĘ APARATU DO CIĄGŁEJ HEMODIALIZY ORAZ ZESTAWÓW DO DIALIZY  DLA POTRZEB

SP ZOZ W  CHOSZCZNIE

Nr sprawy: 1/ZP/DIAL/15

Szanowni Państwo,

- Dotyczy załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia w pełni realizującego oczekiwane przez Zamawiającego różnorodne metody pozaustrojowego oczyszczania krwi a różniącego się technicznie w następujących pozycjach:

- poz.I.2 – kasetowy system drenów z oddzielnym hemofiltrem, co umożliwia wymianę samego filtra podczas zabiegu (korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym)

- poz.I.6 – możliwość wprowadzenia podstawowych danych pacjenta bez wagi i hematokrytu (system nie potrzebuje tych danych do prowadzenia terapii)

- poz.I.9 – pamięć zdarzeń przez okres całego zabiegu (niezależnie od czasu jego trwania)

- poz.I.10 – wysokość 172 cm; szerokość 75 cm; głębokość 65 cm

- poz.II.8 – możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: CVVHD, CVVHDF

- poz.III.1 – pompa krwi i trzy pompy płynów: filtratu, substytutu, dializatu (wystarczające do prowadzenie wszystkich typów wymaganych zabiegów)

- poz.III.4 – dwa układy podgrzewania płynów dializacyjnych i substytucyjnych (skuteczniejsze i bezpieczniejsze od bezpośredniego podgrzewania krwi)

- poz.III.5 – ekran typu LCD TFT 10,4” (wielkość wystarczająca do czytelnej komunikacji z użytkownikiem)

- poz.III.7 – dwa detektory obecności powietrza (zwiększenie bezpieczeństwa terapii)

- poz.III.9 – półautomatyczna (sterowana z ekranu) regulacja poziomu płynu

- poz.III.10 – brak automatycznej identyfikacji filtra (umożliwia to korektę założenia zestawu w razie pomyłki niedoświadczonych użytkowników – nie naraża na konieczność założenia nowego zestawu)

- poz.III.12 – złącza RS232 oraz LAN do komunikacji zewnętrznej

- poz.IV.2 – ultrafiltracja w zakresie: 0 -1800 ml/h

- poz.IV.3 – brak powyższej pompy (nie wymagane do realizacji wymaganych zabiegów)

- poz.IV.4 – przepływ płynu dializacyjnego do 4800 ml/h (wystarczający dla wszystkich pacjentów)

- poz.IV.6 – możliwość regulacji temperatury podgrzewaczy w zakresie 35-390C (związana z podgrzewaniem płynów)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowane urządzenie w pełni realizujące oczekiwane przez nas różnorodne metody pozaustrojowego oczyszczania krwi, różniące się technicznie w w/w pozycjach, wymienionych  przez składającego zapytania.

- Dotyczy załącznik nr 7 opis zestawu płynów i sprzętu jednorazowego do wykonania zabiegu hemodializy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania analogicznego do oczekiwanego zestawu materiałów dedykowanych do prowadzenia zabiegu CVVHDF z antykoagulacją cytrynianową na oferowanym urządzeniu w składzie:

- poz.1 – Zestaw postCVVHDF CiCa 1000 z filtrem o pow. 1,8 m2 – 1 sztuka

- poz.2 – roztwór cytrynianu sodu 136 mmol/l worek 1500 ml – 8 sztuk ( ilość jonów cytrynianu przewyższająca ilość zapotrzebowaną w specyfikacji)

- poz.3 – roztwór dializacyjny bezwapniowy z zawartością fosforanów 0 lub 1,25 mmol/l w workach 5000 ml – 20 sztuk ( łącznie z płynami substytucyjnymi zapewnia klirens cząsteczek adekwatny do wymaganego w specyfikacji)

- poz.4 i 5 – roztwór płynu substytucyjnego z zawartością Ca++ 1,5 mmol/l w workach 5000 ml – łącznie 10 sztuk (uwaga j.w.)

- poz.6 – bez dodatkowego drenu wapnia (zintegrowany w zestawie)

- poz.7 – worek na filtrat o poj. 10 l. – 1 sztuka

- poz.8 – cewnik dializacyjny dwuświatłowy silikonowy rozmiar 11,5 lub 13,5 Fr długość 15, 20 lub 24 cm (do wyboru przez Zamawiającego) – 1 sztuka

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zestaw materiałów koniecznych do prowadzenia zabiegu CVVHDV z antykoagulacją cytrynianową na oferowanym urządzeniu w w/w składzie.