ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ

Nr sprawy/1/UP/WÓZEK/14

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę wózka do transportu chorych.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wózek nowy fabrycznie z pełną wymaganą gwarancją z datą produkcji 2012 rok?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuszcza wózek z wymiarami całkowitymi długość 211 cm szerokość 80cm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuszcza wózek z barierkami składanymi do powierzchni leża?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuszcza wózek obustronną hydrauliczna regulacją nożną

wysokości w zakresie 63-98cm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

5 .Czy Zamawiający dopuszcza wazek bez wskaźników kątowych leża?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuszcza wózek bez uchwytów do przetaczania pacjenta chowanych pod leże?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

1. Czy Zamawiający dopuszcza wózek z materacem bez wysuwanej wkładki

transportowej?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

.

8.Czy Zamawiający dopuszcza wózek z obciążeniem roboczym 228 kg?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do warunków serwisu gwarancyjnego i

pogwarancyjnego następującego punktu: Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia

awarii, wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, w terminie do 10 dni

od daty zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.