ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 1/ZP/INKU/13

Inkubator

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2013

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem (opisać co zapewnia inkubator) | TAK |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 8100 cm2 | TAK |  |
| 3 | Zewnętrzny wyświetlacz LED z możliwością umiejscowienia na kopule inkubatora w miejscu umożliwiającym jego obserwację z lewej i prawej strony inkubatora z możliwością jego pochylenia. | TAK |  |
| 4 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | Kopuła inkubatora |  |  |
| 5 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 6 | Otwierana przednia ścianka kopuły | TAK |  |
| 7 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK Min 4 sztuki |  |
| 8 | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | TAK |  |
| 9 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z lewej i prawej strony. | TAK |  |
| 10 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |
| 11 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 12 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora (za wyjątkiem nawilżania) | TAK ≤ 42 dB |  |
| 13 | Otwory pielęgnacyjne min. 5 sztuk | TAK |  |
|  | Regulacja nawilżania |  |  |
| 14 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | TAK |  |
| 15 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |
| 16 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury |  |  |
| 17 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: | TAK 24 – 38°C |  |
| 18 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: | TAK 35–38,0°C |  |
|  | Monitorowanie |  |  |
| 19 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |
| 20 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 21 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |
| 22 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |
| 23 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |
| 25 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |
| 25 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty |  |  |
| 26 | Certyfikat zgodności CE | TAK |  |
| 27 | Powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 28 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia | TAK 2 sztuki |  |
| 29 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji | TAK 1 sztuka |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Pokrowce bawełniane na materacyk | TAK 2 sztuki |  |
| 32 | Rogal do ułożenia noworodka | TAK 3 sztuki (każda z innego rozmiaru) |  |
| 33 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury | TAK 8 sztuk |  |
| 34 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |

Lampa do fototerapii

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2013

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED – źródło światła diody niebieskie | Tak |  |
| 2 | Lampa mocowana na statywie jezdnym – maksymalne wymiary podstawy 70x55 cm | Tak |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne | Tak 230V, 50 Hz |  |
| 4 | Maksimum promieniowania w zakresie 450 - 470 nm | Tak |  |
|  | Natężenie promieniowania w odległości 30 cm min 35 μW/cm2nm | Tak |  |
| 5 | Efektywne pole naświetlania min. 40 x 30 cm | TAK Podać |  |
| 6 | Regulacja intensywności światła w zakresie 30-100% wartości nominalnej co 10% | TAK Podać |  |
| 7 | Poziom hałasu ≤ 50 dBA | TAK Podać |  |
| 8 | Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin, zegar oraz kalendarz. | TAK |  |
| 9 | Port komunikacji RS232 | TAK |  |
| 10 | Żywotność diod min. 15 tyś. godzin | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 11 | Okularki ochronne w 2 rozmiarach | TAK po 3 szt. każdego rozmiaru |  |
| 12 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mały i lekki pulsoksymetr do pomiaru saturacji O2 w krwii (SpO2) i tętna technologią zapewniającą eliminację zakłóceń od ruchu, dla noworodków |  |  |
| 2 | Pulsoksymetr zasilany z wewnętrznych akumulatorów min. 3 godzin pracy ciągłej. |  |  |
| 3 | Zasilacz sieciowy 230V, 50 HZ (do ładowania akumulatora) |  |  |
| 4 | - pomiar SpO2 w zakresie 70 - 100 % (z dokładnością +/- 2%) |  |  |
|  | - pomiar tętna w zakresie 30 - 300 ud/min |  |  |
| 5 | - wyświetlanie pletyzmogramu; - wyswietlanie wartości cyfrowej SpO2 i pulsu, - wyposażony w zapis trendów min 72 godzin |  |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 320 x 240 pikseli |  |  |
| 7 | Waga urządzenia z bateriami bez czujnika max. 250 g |  |  |
| 8 | Interfejs USB |  |  |
| 9 | Pulsoksymetr kompatybilny z czujnikami Nelcor |  |  |
| 10 | Czujnik jednorazowy dla noworodków |  |  |
| 11 | Gwarancja 36 miesięcy |  |  |