ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 1/ZP/APK/11

ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2011

| Opis wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wpisać TAK lub NIE* |
| --- | --- |
| Analizator fabrycznie nowy ( rok produkcji 2011) |  |
| Analizator pracujący bez zewnętrznych butli z gazami kalibracyjnymi |  |
| Analizator pracujący w oparciu o kasetę zawierającą wszystkie sensory ( elektrody). Trwałość kasety minimum 5 dni od daty zamontowania |  |
| Wszystkie odczynniki niezbędne do pracy analizatora, materiał do kontroli jakości i ścieki umieszczone w jednym, zamkniętym pojemniku; trwałość odczynników minimum trzy tygodnie od daty otwarcia. |  |
| Możliwość przechowywania kaset pomiarowych i odczynników w temperaturze pokojowej, bez konieczności chłodzenia. |  |
| Parametry mierzone: pH,pCO2,pO2,tHb,Sat.O2, Na+, K+, Ca++, ciśnienie barometryczne |  |
| Parametry wyliczane (minimum): BE, BE(ecf),BB,BE(act), HCO3, st.HCO3, st.pH, tCO2, Hct, O2ct, AaDO2, p50 , cH+ |  |
| Rodzaj próbki: krew, surowica, osocze, roztwory wodne |  |
| Automatyczna aspiracja próbki z kapilary lub strzykawki, detekcja pęcherzyków powietrza w próbce |  |
| Analizator wyposażony w skaner kodów kreskowych do wczytywania danych pacjenta i parametrów kaset pomiarowych |  |
| Możliwość ograniczenia dostępu do zmiany ustawień analizatora za pomocą haseł na kilku poziomach |  |
| Wbudowana drukarka termiczna, złącza Ethernet i RS232 do komunikacji z siecią informatyczną |  |
| Kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym menu w języku polskim lub angielskim |  |
| Czas analizy ( do wyniku) poniżej 60 sekund |  |
| Maksymalna objętość próbki <150 mikrolitrów |  |
| Pamięć wewnętrzna: minimum 200 wyników pacjentów i wyniki kontroli jakości z co najmniej 45 ostatnich dni |  |
| Wbudowany program kontroli jakości wyników, z wykresami Levey-Jennings’a |  |
| Waga aparatu gotowego do pracy < 6 kg |  |
| Wymiary maksymalne: SxGxH 40cmx30cmx20cm (analizator przenośny) |  |