ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 1/ZP/STER/11

# Sterylizator parowy 6STE

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2011

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator z komorą przelotową prostopadłościenną | Tak |  |
| 2. | Pojemność komory: 6STE | Tak |  |
| 3. | Wbudowana wytwornica pary | Tak |  |
| 4. | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy ekran z klawiaturą dotykową. Ekran umieszczony na ergonomicznej wysokości (do wysokości górnej krawędzi komory) | Tak |  |
| 5 | Dostęp serwisowy z lewej strony urządzenia i /lub od frontu |  |  |
| 6. | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego. | Tak |  |
| 7. | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. | Tak |  |
| 8. | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. | Tak |  |
| 9. | Programy sterylizacyjne 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej.Min.15programów | Tak |  |
| 10. | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. | Tak |  |
| 11 | Wbudowana drukarka z możliwością wydruku numerycznego i graficznego parametrów procesu, gwarantująca trwałość wydruku(niedopuszczalny wydruk na papierze termicznym) | Tak |  |
| 12. | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. | Tak |  |
| 13. | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. | Tak |  |
| 14. | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. | Tak |  |
| 15. | Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | Tak |  |
| 16. | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. | Tak |  |
| 17. | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. | Tak |  |
| 18. | System za-/rozładunkowy wózki wsadowe w ilości zapewniającej pełne wykorzystanie przestrzeni komory wózek transportowy – szt. 2. | Tak |  |
| 19. | Kosze sterylizacyjne: 6 szt.(o poj.1STE) | Tak |  |
| 20. | Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 21. | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
| 22. | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
| 23. | Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, napęd pneumatyczny | Tak |  |
| 24. | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej parą. | Tak |  |
| 25. | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665-1 | Tak |  |
| 26. | Sterylizator zgodny z: - dyrektywą medyczną 93/42/EEC (dołączyć kopie certyfikatu) - dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC (dołączyć kopie certyfikatu) | Tak |  |
| 27. | Wymiary i waga maks.(szer.x wys.x gł.w cm.)120x190x125,masa max.z uwzględnieniem próby wodnej-1050kg | Tak/podać |  |
| 28. | Pobór mocy do40kW max | Tak/podać |  |

Sterylizator z jedną jednostką wsadu  – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2011

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | automatycznie blokowane drzwi | TAK |  |
| 2. | wymiary komory: Ø 400/700 mm +/-5% | TAK podać |  |
| 3. | komora cylindryczna wykonana ze steli nierdzewnej nie gorszej niż 316 Ti. | TAK podać |  |
| 4. | drzwi blokowane i odblokowywane automatycznie, otwieranie ręcznie | TAK |  |
| 5 | pojemność komory: min. 90 l(pozwalająca na umieszczenie kosza o wymiarach 1STE) | TAK podać |  |
| 6. | wymiary gabarytowe: 750/630/970mm (SxWxG) +/- 5% | TAK podać |  |
| 7. | sterowanie mikroprocesorowe wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7" | TAK podać |  |
| 8. | min. 7 programów sterylizacji + 2 programy kontrolne test szczelności i test Bowie-Dick | TAK podać |  |
| 9. | temperatura sterylizacji regulowana w zakresie : 105 – 138 0C | TAK podać |  |
| 10 | suszenie próżniowe, frakcjonowana próżnia wstępna | TAK |  |
| 11. | wbudowana drukarka | TAK |  |
| 12. | port komunikacji z PC RS 232 | TAK |  |
| 13. | zasilanie elektr: 380V; 50 Hz; max. 10 kW | TAK podać |  |
| 9. | wbudowana wytwornica pary | TAK |  |
| 10 | stojak na tace + 4 tace narzędziowe | TAK |  |
| 11. | czytnik kart SD | TAK |  |
| 12. | stacja odwróconej osmozy do zasilania wytwornicy pary, wydajność dostosowana do urządzenia. | TAK |  |
| 13. | szafka nierdzewna na wyposażenie sterylizatora, pozwalająca na ustawienie na niej sterylizatora. | TAK |  |
| 11. | Deklaracja zgodności z dyrektywą medyczną | TAK |  |

Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody polegający na:

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana kationitu w zmiękczaczu | Tak |  |
| 2. | Wymiana żużytych części w głowicy sterującej zmiękczacza | Tak |  |
| 3. | Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody o wymienione urządzenia: | Tak |  |
| 4 | Filtr węglowy o wydajności ok. 1,2m3/h | Tak podać |  |
| 5 | Stacja zmiękczania wody-typ SM11 | Tak |  |
| 6. | Przepływ stały min.1m3/h | Tak podać |  |
| 7. | Zdolność wymienna pomiędzy dwoma regeneracjami przy twardości wody równoważnej 1stopieńGH min.31,0m3 | Tak podać |  |
| 8. | Czas trwania regeneracji max. 37 minut | Tak podać |  |
| 9. | Zasilanie elektryczne 230V | Tak |  |
| 10. | Zmiękczacz jednobutlowy, butla stalowa pokryta wewnątrz i na zewnątrz polietylenem o wysokiej gęstości | Tak |  |
| 11 | Butla wyposażona w niezależną głowicę do kontroli procesu regeneracji | Tak |  |
| 12. | Zmiękczacz wyposażony w wodomierz do obliczania ilości zmiękczonej wody | Tak |  |
| 13. | Zmiękczacz wyposażony w sterownik PLC do konfiguracji parametrów oraz kontrolę pracy i regeneracji stacji | Tak |  |
| 14. | Zbiornik solanki o poj. około 70 litrów wykonany z polietylenu | Tak podać |  |
| 15. | Jednostka odwróconej osmozy | Tak |  |
| 16. | Wydajność jednostki w temp.10stopniC oraz TDS<500mg/l min 40l/h | Tak podać |  |
| 17. | Odzysk 50% | Tak |  |
| 18. | Przewodność wody na wyjściu z jednostki <10mikroS/cm | Tak podać |  |
| 19. | Cela pomiarowa mierząca stale jakość wody zdemineralizowanej | Tak |  |
| 20. | Zbiornik magazynowy | Tak |  |
| 21. | Zbiornik okrągły z polietylenu | Tak |  |
| 22. | Pojemność zbiornika 200l | Tak |  |
| 23. | Zestaw dystrybucyjny wody demineralizowanej | Tak |  |
| 24. | Pompa jednofazowa o wydajności min-1,0m3/h przy ciśnieniu P=3,0bar | Tak podać |  |
| 25. | Pod zabudowę stacji przewidziano pomieszczenia o powierzchni około 4m2 i wysokości 2,5 m | Tak podać |  |

............................................................

Podpis osoby upoważnionej