ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 1/ZP/GIN/11

Pakiet nr 1

POMPA INFUZYJNA – 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2011

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa przeznaczona jest do wykonywania wlewów dożylnych | TAK |  |
| 2. | Pompa przystosowana jest do podłączenia strzykawek produkcji polskiej o pojemności: BD 20 ml (trzyczęściowa) i „Janpol”, 50, 60 ml | TAK podać |  |
| 3. | możliwość założenia dwóch strzykawek o pojemności 50, 60 ml lub dwóch o poje. 20 ml lub też dwie o różnych pojemnościach | TAK |  |
| 4. | Po założeniu strzykawki pompa automatycznie odczytuje jej pojemność | TAK |  |
| 5 | Informacja o typie zastosowanej strzykawki wyświetlana jest na świetlnym wskaźniku wielkości zainstalowanej strzykawki niezależnie dla każdego toru | TAK |  |
| 6. | Alarm okluzji pojawia się powyżej 700 mm Hg. | TAK |  |
| 7. | Ciśnienie okluzji stałe, niezależne od typu zastosowanej strzykawki | TAK |  |
| 8. | Zakres ustawiania szybkości infuzji wynosi od 0,1 do 99,9 ml/h ze skokiem 0,1 ml/h | TAK |  |
| 9. | Możliwość kasowania licznika objętości infuzji bez przerywania infuzji | TAK |  |
| 10. | Dawka podawana jest z prędkością 256 ml/h | TAK |  |
| 11 | Wartość zrealizowanej objętości dawki wyświetlana jest na numerycznym wskaźniku głównym | TAK |  |
| 12. | Funkcja KVO sygnalizowana jest alarmem i pojawia się gdy do całkowitego opróżnienia strzykawki pozostało ok. 1 ml | TAK |  |
| 13. | możliwość czasowego wstrzymania infuzji | TAK |  |
| 14. | W chwili braku zasilania zewnętrznego pompa nie zmienia parametrów pracy gdyż automatycznie przechodzi na zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
| 15. | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA I WIZUALNA: Koniec infuzji Prawie pusta strzykawka - automatyczne uruchomienie funkcji KVO Okluzja - przekroczenie ustalonego ciśnienia pompującego, ciśnienie powyżej 700 mm Hg. Słabe baterie | TAK |  |
| 16. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNA: Zanik zasilania sieciowego Brak strzykawki Wewnętrzne uszkodzenie pompy | TAK |  |
| 17. | WSKAŹNIKI: szybkość dozowania wskazywana na numerycznym wskaźniku głównym, objętość podana, wyświetlana na wskaźniku głównym poprzez uaktywnienie przycisku "ml ? „ , pracy pompy (dozowania), wstrzymania infuzji, podłączenia pompy do sieci, praca z baterii | TAK |  |
| 18. | PARAMETRY TECHNICZNE: szybkość dozowania- od 0,1 do 99,9 ml/h skok szybkości dozowania - 0,1 ml/h szybkość dozowania dawki uderzeniowej -256 ml/h dokładność szybkości dozowania - +/- 3% objętości przetoczonej ciśnienie okluzji - 700 mm Hg typy stosowanych strzykawek- BD - 20 ml, Janpol – 50, 60 ml, zasilanie:- zewnętrzne - sieciowe , wewnętrzne - akumulatorowe w pełni naładowany akumulator pracuje min. 4 godz. przy pracy dwóch torów infuzyjnych z maksymalną wydajnością zakres temperatury pracy+ 10 do + 50 C stopień odporności na zalanie płynami infuzyjnymi - kroploszczelna wymiary maksymalne - 140 x 260 x 250 mm | TAK |  |
| 19. | Przeglądy w okresie gwarancji wraz z dojazdem serwisu wliczone w cenę oferty | TAK |  |

Pakiet nr 2

WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2011

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 740 mm (+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2050 mm(+/- 30 mm) | TAK podać |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm | TAK podać |  |
| 4. | Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 5 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 600 | TAK podać |  |
| 6. | Przechył Trendelenburga min. 200 | TAK |  |
| 7. | Przechył anty – Trendelenburga min.120 | TAK |  |
| 8. | Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi | TAK |  |
| 9. | Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji. | TAK |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie wózka min.250 kg | TAK załączyć dokument |  |
| 11. | Cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową | TAK |  |
| 12. | Wyposażenie standard: - dwie barierki boczne chromowane - wieszak kroplówki – 1 szt. materac – 1 szt. kosz na ubrania pacjenta- 1 szt. | TAK |  |
| 13. | Świadectwa, certyfikaty | TAK podać |  |

Pakiet nr 3

LAMPA OPERACYJNA POJEDYNCZA 3 ŻARÓWKOWA  STATYWOWA  - 1 szt.

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna | Podać /model typ/ |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2011 | Tak |  |
|  | Lampa operacyjna statywowa z zasilaniem sieciowo akumulatorowym | Tak |  |
|  | Wysokość lampy regulowana w zakresie 1500- 2300mm +/- 50 mm | Tak |  |
|  | Zasada oświetlenia: jedna głowica oświetleniowa zapewniająca bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego | Tak |  |
|  | Kopuła 3 – żarówkowa | Tak |  |
|  | Kopuła: na zakończeniu ramienia poprzecznego zamocowane (obrotowo o n x 360°) ramię uchylne prostowodowe zakończone przegubami obrotowymi dającymi swobodę manewrowania kopułą w osi X,Y,Z o n x 360° | Tak |  |
|  | Natężenie oświetlenia lampy Ec ≥ 120 000 lux | tak, |  |
|  | Średnica plamy świetlnej d10 ≥ 16 cm | Tak, |  |
|  | Średnica plamy świetlnej d50 ≥ 10 cm | Tak, |  |
|  | Płynna regulacja wielkości plamy świetlnej sterylizowanym uchwytem ze środka lampy | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 50-100% | Tak |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra ≥ 94 | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa ≥ 4200 [K] | Tak |  |
|  | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania 70-140 [cm] | Tak |  |
|  | Maksymalne natężenie napromienienia lampy dla 100 tys. lux nie większe niż 390 W/m² | Tak |  |
|  | Żarówka halogenowa 24V, 75W o żywotności minimum 2000 godzin | Tak |  |
|  | Atesty certyfikaty | Tak |  |

Pakiet nr 4

RESPIRATOR STACJONARNO-TRANSPORTOWY – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2011

| L.P. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Respirator transportowo – stacjonarny dla dzieci i dorosłych o wadze maks. 10 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji. | Tak Minimalny zakres 2,8 do 4 bar |  |
|  | Aluminiowa butla tlenowa 2 lub 2,7 litra z reduktorem i szybkim złączem do przewodu zasilania w tlen – typ AGA |  |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego np. koncentratora tlenu | Tak |  |
|  | Własne zasilanie w sprężone powietrze | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230V, 50Hz | Tak |  |
|  | Zasilanie DC 12 V | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min 60 min | Tak |  |
|  | Kompletny układ oddechowy wielorazowy - 2 szt. | Tak |  |
| Tryb wentylacji |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV w trybie CMV i SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV w trybie CMV i SIMV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Wspomaganie oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV | Tak |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | Tak |  |
| Parametry nastawialne |
|  | Częstość oddechów | Tak Minimalny zakres 5 – 40 odd/min |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak Minimalny zakres 50 – 1800 ml |  |
|  | Regulowany czas wdechu | Tak Minimalny zakres 0,3 – 3,0 s |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV | TAK. Minimalny zakres 5 – 50 cmH2O |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK. Minimalny zakres 0 – 20 cmH2O |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta | TAK. minimalny zakres 1 – 15 l/min |  |
| Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |
|  | Wbudowany kolorowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 8 cali | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja w czasie rzeczywistym krzywych dynamicznych: Ciśnienie / czas Przepływ / czas Ciśnienie / objętość | Tak |  |
| Alarmy |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | Tak |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |
| Inne |
|  | Podstawa jezdna do respiratora – sposób mocowania umożliwiający łatwe zdjęcie urządzenia bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Ramię do rur | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |

Pakiet nr 6

MODUŁ KAPNOGRAFII Z ANALIZĄ GAZÓW ANESTETYCZNYCH, KOMPATYBILNY Z MONITOREM BENEVIEW T5 – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2011

| Moduł kapnografii z analizą gazów anestetycznych, kompatybilny z monitorem BeneView T5 |
| --- |
| L.p. | Opis | Wartości wymagane | Potwierdzenie |
|  | Pomiar EtCO2 i InsCO2 | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne, z automatyczną identyfikacją: halotan, izofluran, enfluran, sewofluran, dezfluran | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie krzywej kapnograficznej oraz wartości stężeń gazu anestetycznego | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (czujnik paramagnetyczny) | TAK |  |
|  | W wyposażeniu minimum 20 linii pomiarowych i 10 pułapek wodnych | TAK |  |