OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 6 do SIWZ

# Aparat USG z dopplerem

Nazwa aparatu:

Producent:

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametr w oferowanym aparacie |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 | TAK |  |
| 2 | Autoryzacja producenta na prowadzenie przez oferenta serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć |  |
| 3 | Aparat stacjonarny, mobilny na kołach | TAK |  |
| 4 | Ciężar aparatu ≤ 85 kg | TAK, podać |  |
| 5 | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1024x760 pixel) o przekątnej minimum 17” | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora względem klawiatury w trzech osiach (XYZ) | TAK |  |
|  | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |
| 7 | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 16000 | TAK, podać |  |
| 8 | Minimalny zakres częstotliwości głowic 2-15 MHz | TAK |  |
| 9 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm, | TAK, podać |  |
| 10 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 750 | TAK, podać |  |
| 11 | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 6 | TAK |  |
| 12 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
| 13 | Dynamika systemu ≥ 195 dB | TAK, podać |  |
| 14 | Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 40 – 110 dB | TAK, podać |  |
| 15 | Powiększanie obrazów ruchomych (ZOOM) ≥ 8x | TAK, podać |  |
| 16 | Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) ≥ 8x | TAK, podać |  |
| 17 | Ilość niezależnych, równoważnych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3 | TAK, podać |  |
| B. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥1000 | TAK, podać |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 240 GB | TAK, podać pojemność dysku |  |
| 3 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R i DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na płytach CD-R i DVD w formatach jpeg i avi. | TAK |  |
| 5 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive w formatach jpeg i avi. | TAK, |  |
| 6 | Możliwość konfiguracji własnych raportów | TAK |  |
| 7 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
| 8 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |
| 9 | Drukarka laserowa monochromatyczna do wydruku raportów. | TAK |  |
| C. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | B (2D) | TAK |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
|  | Podział ekranu na 4 obrazy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
| 2 | Możliwość ugięcia obrazu B (obrazowanie rombowe) | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) | TAK |  |
| 4 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | ≥ 7,5 m/s |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta | Minimum: 0 – 89° |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji wielkości bramki | min 1 – 15 mm |  |
| 5 | Kolor doppler | TAK |  |
|  | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu | TAK, min ≥ 3 m/s |  |
| 6 | Power doppler | TAK |  |
|  | Power doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  |
| 7 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie 3D/4D z głowic objętościowych typu convex | TAK |  |
| D. | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Głowica wieloczęstotliwościowa typu convex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,5 – 6,0 MHz. | TAK, podać częstotliwości |  |
|  | Głębokość obrazowania | ≥ 28 cm |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości harmoniczne |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK minimum 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) |  |
| 2 | Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 5,5 – 12,5 MHz | TAK, podać częstotliwości |  |
|  | Szerokość pola obrazowania | 37-40 mm |  |
|  | Obrazowanie rombowe (możliwość ugięcia obrazu B o minimum 15º) | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości harmoniczne |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK minimum 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz, minimum 192 | TAK |  |
| 3 | Głowica endovaginalna, elektroniczna typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 5 – 11 MHz | TAK, podać częstotliwości |  |
|  | Kąt obrazowania min 165º | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości harmoniczne |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK minimum 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów przekroju naczynia, kątów | TAK |  |
| 2 | Obliczanie objętości pęcherza moczowego z trzech pomiarów liniowych | TAK |  |
| 3 | Obliczanie objętości tarczycy z trzech pomiarów liniowych | TAK |  |
| 4 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 5 | Obliczenia położnicze, minimum GS, AFI, BPD, AC, HC, FL, waga płodu, termin porodu | TAK |  |
| 6 | Pomiary i obliczenia ginekologiczne, minimum: macica (długość, szerokość, wysokość), objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych), endometrium, długość szyjki macicy, pomiary pęcherzyków, tętnice jajników: PS, ED, RI, PI | TAK |  |
| 7 | Raport z badania położniczego z prezentacją wyników pomiarów na siatce centylowej | TAK |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
| 8 | Raport z badania ginekologicznego | TAK |  |
| F. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU | Opcje dostępne na dzień składania ofert |  |
| 1 | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 2 | Elastografia z głowicy liniowej | TAK |  |

Do oferty należy załączyć pełną instrukcje obsługi dla aparatu i dla głowic.