Numer sprawy 1/ ZP/LŚD/11

Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DO ANALIZATORA PAKÓW DO MOCZU DLA PAKIETU NR 9 W ZADANIU IV

Nazwa zaoferowanego aparatu .......................................................................................

- Parametry mierzone przez analizator:

  - Azotyny

  - Białko

  - Bilirubina

  - Ciała ketonowe

  - Ciężar właściwy

  - Glukoza

  - Krew

  - Leukocyty

  - pH

  - Urobilinogen

  - Barwa

- Wydajność minimum 500 oznaczeń na godzinę.

- Gotowość do pracy – 24h na dobę.

- Automatyczny podajnik pasków do odczytu.

- Automatyczna kalibracja.

- Automatyczne usuwanie wykorzystanych pasków do pojemnika.

- Pamięć : min. 2000 wyników + 50 wyników kontroli

- Możliwość wydruku w wybranych jednostkach /SI, konwencjonalne, plusowe/

- Praca z wykorzystaniem pasków eliminujących wpływ kwasu askorbinowego.

- Flagowanie wyników patologicznych.

- Instrukcja aparatu w języku polskim.

- Możliwość współpracy z siecią komputerową.

- Analizator, paski, kontrola pochodzące od jednego producenta.

- Materiały do kontroli wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kompatybilne z analizatorem i paskami.

- Udział w międzylaboratoryjnym programie kontroli jakości.

- Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i części zużywalnych.

- Autoryzowany serwis producenta aparatu.

- Certyfikaty, Karty Charakterystyk i Deklaracje CE dla urządzenia.

- Automatyczna korekta zasadowego pH oraz kompensacji własnego zabarwienia moczu.

- Zapewnienie przez dostawcę szkolenia w zakresie obsługi, konserwacji zapobiegawczej, rozwiązywania drobnych problemów technicznych.

Niespełnienie choć jednego z wyżej wymienionych warunków powoduje odrzucenie oferty.