OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Zamawiający   wymaga by oferowane pojazdy  były fabrycznie nowe, nie eksploatowane,  z  roku  produkcji  2009   z  ........ letnią   pełną  gwarancją- bez limitu kilometrów

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu kompletnego czyli przed wykonaniem adaptacji (wynikająca ze świadectwa homologacji); data wydania i numer świadectwa homologacji

………………………………………................….…………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego czyli po wykonaniu adaptacji (wynikająca ze świadectwa homologacji); data wydania i numer świadectwa homologacji:

………………………………………................….…………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

………………………………………................….…………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………

Ambulans ma spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789 (typ ambulansu C) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.

Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789.

Załączyć do oferty oraz podać datę wystawienia dokumentu, numer sprawozdania  oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania (testy zderzeniowe):

………………………………………................….…………………………………………

……………………………………………………...…………………………………………

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu bazowego |
| I. | NADWOZIE | ------------- | ------------------------------------------- |
|  | Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t. |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele |  |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą |  |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby |  |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o |  |  |
|  | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |  |
|  | Stopień wejściowy do przedziału ładunkowego zewnętrzny automatycznie chowany / wysuwany przy zamykaniu / otwieraniu drzwi przesuwnych |  |  |
|  | Autoalarm |  |  |
|  | Centralny zamek we wszystkich drzwiach |  |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne przednie |  |  |
|  | Kolor biały |  |  |
| II. | SILNIK | ------------- | ------------------------------------------- |
|  | Moc silnika min. 160 KM, z zapłonem samoczynnym, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 330Nm |  |  |
|  | Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 5 |  |  |
| III. | ZESPÓŁ NAPĘDOWY | ------------- | ------------------------------------------- |
|  | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny, |  |  |
|  | Z napędem na koła przednie lub tylne |  |  |
| IV. | ZAWIESZENIE | ------------- | ------------------------------------------- |
|  | Zawieszenie hydropneumatyczne (pneumatyczne) ze stabilizacją, |  |  |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |  |
| V | UKŁAD HAMULCOWY | ------------- | ------------------------------------------- |
|  | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, |  |  |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania |  |  |
|  | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np. ESP |  |  |
|  | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR |  |  |
|  | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA |  |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------------- | ------------------------------------------- |
|  | Alternator o mocy min. 1600 W |  |  |
|  | Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 100 Ah |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------------- | ------------------------------------------- |
|  | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach |  |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |  |
|  | klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |
|  | Kamera cofania. |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |
| I. | NADWOZIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800 |  |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych - podać wymiary schowka w mm tj. wysokość, szerokość i głębokość. |  |  |
| II. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik – podać markę i model. |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika – podać markę i model. |  |  |
|  | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora. |  |  |
|  | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). |  |  |
|  | Szyber dach pełniący jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800 mm x 500 mm - podać markę i model. |  |  |
| III. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznymi - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. |  |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). |  |  |
|  | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |  |  |
|  | Centralka elektryczna w kabinie kierowcy z niezależnym zabezpieczeniem każdego obwodu i odbiornika przedziału medycznego. Wizualny komunikat informujący: - który obwód uległ uszkodzeniu lub zwarciu - o przepaleniu danej żarówki (ze wskazaniem). |  |  |
| IV. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna niebieska z min. 2 lampami pulsacyjnymi typu stroboskopowego lub LED, w belce lub w komorze silnika zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem.– (podać markę, model) |  |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu stroboskopowego lub LED |  |  |
|  | W tylnej części dachu pojazdu min. 1 lampa koloru niebieskiego, typu stroboskopowego lub LED (podać markę, model) |  |  |
|  | Na drzwiach tylnych lampy świateł pozycyjnych działające przy otwarciu ww. drzwi |  |  |
|  | Dodatkowe żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami. |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, - dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu. - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu. - standardowe oznaczenie typu karetki literą S wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu. - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach i drzwiach tylnych. |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15 km/h. |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |
| V. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniającej następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s |  |  |
|  | W przedziale medycznym głośnik z możliwością podłączenia do radiotelefonu. |  |  |
|  | W kabinie kierowcy radiotelefon przewoźny MOTOROLA GM-360 lub równoważny. |  |  |
| VI. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | Co najmniej 6 lamp sufitowych z oświetleniem rozproszonym w kolorze naturalnym. |  |  |
|  | Co najmniej 2 sufitowe halogenowe punkty świetlne nad noszami, z regulacją kąta padania światła. |  |  |
|  | Oświetlenie punktowe blatu roboczego. |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
|  | Wzmocnione ściany boczne (wzmocnienie nie miejscowe lecz pełne) umożliwiające montaż sprzętu medycznego. |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |
|  | Na prawej ścianie dwa fotele obrotowe wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki (regulowane lub zintegrowane), ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Podać markę i model oferowanych foteli. |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela. |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789 |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty. Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych (możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału medycznego z jednoczesnym dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne) - blat roboczy wykończony blachą nierdzewną z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki – min. 2 szt. - uchwyt mocujący min. 2 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |
|  | Szyna typu Modura o dł. min 30 cm na ścianie lewej. |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego - minimum dwa przepływomierze z czego minimum jeden z nawilżaczem - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy). - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny (podać zakres przesuwu w cm), możliwość pochyłu o min. 100 (podać kąt pochyłu w stopniach) do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych |  |  |
|  | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, respirator, ssak elektryczny, pompa infuzyjna. |  |  |
| VIII. | WYMAGANIA DODATKOWE | -------------- | ----------------------------------------------- |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnice - panel sterujący z ekranem dotykowym o przekątnej powyżej 5 cali: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) regulujący pracę termoboxa stacjonarnego (włączanie/wyłączanie, regulacja temperatury) z funkcją wyświetlania aktualnej temperatury wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego z dodatkową funkcją jednoczesnego wyłączania wszystkich źródeł światła znajdujących się w przedziale medycznym sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania (zależnego od pracy silnika, niezależnego od pracy silnik, postojowego z sieci 230V) i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury oraz z możliwością manualnej regulacji temperatury i prędkości nawiewanego powietrzna (możliwość płynnej regulacji prędkości nawiewu) z regulacją kontrastu wyświetlanego obrazu na ekranie dotykowym - co najmniej dwa kosze na śmieci (w przedniej i tylnej części przedziału medycznego) |  |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - radioodtwarzacz CD / MP3 - panel sterujący z ekranem dotykowym o przekątnej powyżej 5 cali: sterujący pracą sygnalizacji świetlno – dźwiękowej informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego wskazujący kierowcy konkretne drzwi pojazdu, które są niedomknięte (otwarte), łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka posiadający wszystkie funkcje panela sterującego z przedziału medycznego z regulacją kontrastu wyświetlanego obrazu na ekranie dotykowym - przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło halogenowe oraz światło LED, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy oświetleniu halogenowym min 2,5 godziny, wyposażony w stojak oraz ładowarkę 12V i 230V (podać markę i model ) |  |  |
|  | Kamera w przedziale medycznym z wyświetlaczem LCD zamontowanym w kabinie kierowcy. |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865:2002) |
|  | NOSZE GŁÓWNE podać markę i model, załączyć folder |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni; |  |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
|  | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem |  |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
|  | ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia |  |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model, załączyć folder |  |  |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
|  | regulację wysokości w min sześciu poziomach; |  |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |  |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 100mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (podać średnicę kółek w mm); |  |  |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce |  |  |
|  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789; |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
|  | waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg); |  |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  | deklaracje zgodności na oferowany system transportowy (noszę i transporter) – załączyć do oferty; |  |  |
|  | KRZESŁO TRANSPORTOWE SKŁADANE podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności ) |  |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |  |  |
|  | wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego min. 2 obrotowe i min. 2 wyposażone w hamulce |  |  |
|  | wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości i regulacją wysokości na co najmniej dwóch poziomach |  |  |
|  | wyposażone w składane tylne rączki transportowe umieszczone na dwóch poziomach wysokości |  |  |
|  | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu |  |  |
|  | siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , szybkodemontowalne |  |  |
|  | wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie |  |  |
|  | waga max 10 kg |  |  |
|  | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg |  |  |
|  | NOSZE PODBIERAKOWE (podać markę i model, załączyć folder i deklaracje zgodności ) |  |  |
|  | wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających |  |  |
|  | łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | muszą być prześwietlane dla promieni RTG w stopniu diagnostycznym |  |  |
|  | muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy (opisać) |  |  |
|  | muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości |  |  |
|  | muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście |  |  |
|  | muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |  |
|  | waga noszy max 8 kg |  |  |
|  | DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności CE) |  |  |
|  | deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG |  |  |
|  | ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach |  |  |
|  | wyposażona w min 16 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski |  |  |
|  | wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów |  |  |
|  | wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra |  |  |
|  | wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi |  |  |
|  | waga deski max. 8 kg |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |  |
|  | szerokość deski w zakresie od 45 do 50 cm |  |  |
|  | ZESTAW SZYN próżniowych (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
|  | Zestaw min 3 szt szyn próżniowych o różnych rozmiarach , wykonanych z tworzywa sztucznego przystosowanego do dezynfekcji , w komplecie pompka , torba oraz zestaw naprawczy |  |  |
|  | UCHWYT DO DEFIBRYLATORA PRZENOŚNEGO (defibrylator posiada Zamawiający – marki LIFEPACK model 12) |  |  |
|  | UCHWYT DO RESPIRATORA PRZENOŚNEGO (respirator posiada Zamawiający – marki Weinmann Modul Oxygen model Medumat Standart |  |  |
|  | SSAK (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
|  | akumulatorowo-sieciowy |  |  |
|  | z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim, |  |  |
|  | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, i sieci 230V |  |  |
|  | słój o pojemności min. 1 l |  |  |
|  | filtr antybakteryjny |  |  |
|  | zawór antyprzelewowy, |  |  |
|  | płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa) |  |  |
|  | przepływ min 30 l/min., |  |  |
|  | wskaźnik stanu naładowania akumulatora, |  |  |
|  | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, |  |  |
|  | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. (podać markę i model załączyć folder) |  |  |
|  | waga poniżej 5 kg; |  |  |
|  | załączyć deklarację zgodności |  |  |
|  | Worek samorozprężalny silikonowy dla dorosłych (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
|  | - silikonowy wielokrotnego użytku przystosowany do sterylizacji - wyposażony zawór bezpieczeństwa z zastawką na 40 cmH2O - z rezerwuarem tlenu , zastawką pacjenta - przewodem zasilającym o długości min 1 m - z kompletem min 3 szt. masek w rozmiarach 5, 4, 3 - przystosowanych do sterylizacji |  |  |
|  | Worek samorozprężalny silikonowy dzieci (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
|  | - silikonowy wielokrotnego użytku przystosowany do sterylizacji - wyposażony zawór bezpieczeństwa z zastawką na 40 cmH2O - z rezerwuarem tlenu , zastawką pacjenta - przewodem zasilającym o długości min 1 m - z kompletem min 3 szt. masek w rozmiarach 3, 2 ,1 - przystosowanych do sterylizacji |  |  |
|  | Worek samorozprężalny silikonowy niemowląt (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
|  | - silikonowy wielokrotnego użytku przystosowany do sterylizacji - z rezerwuarem tlenu , zastawką pacjenta - przewodem zasilającym o długości min 1 m - z kompletem min 3 szt. masek w rozmiarach 2, 1, 0 - przystosowanych do sterylizacji |  |  |
|  | Zestaw laryngoskopów światłowodowych (podać markę i model, załączyć folder i deklaracje zgodności CE) |  |  |
|  | z kompletem łopatek Macintosh – rozmiar 1,2,3,4 oraz Miller – rozmiar – 0 i 1 |  |  |
|  | łopatki wykonane z jednego kawałka metalu nie zawierające chromu |  |  |
|  | z oświetleniem światłowodowym halogenowo-ksenonowym, światłowód wymienny |  |  |
|  | min 2 rękojeści w zestawie ( duża i mała ) |  |  |
|  | Torba plecak reanimacyjny (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
|  | - pokrycie zewnętrzne –CODURA - pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne - konstrukcja wielokomorowa zapewniająca właściwą segregację sprzętu - przegroda komory głównej zaopatrzona w system mocujący sprzęt do intubacji oraz sprzęt na zestaw do wkłuć . - wyposażona w system organizerów na worki samorozprężalne i pakiety medyczne min 5 szt - w komplecie wyjmowane ampularium na min 80 ampułek oraz dodatkowe ampularium na narkotyki na min 9 ampułek - rozmiar umożliwiający właściwe rozmieszczenie wszystkich elementów wyposażenia - możliwość transportu w ręku w pozycji pionowej oraz poziomej - system transportu na plecach składający się z 2-ch szelek oraz pasa biodrowego - regulacje umożliwiające dopasowanie systemu transportu do indywidualnych potrzeb - liczne elementy odblaskowe |  |  |
|  | Torba opatrunkowa (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
|  | - pokrycie zewnętrzne –CODURA - pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne - konstrukcja wielokomorowa zapewniająca właściwą segregację sprzętu - z możliwością transportu w ręku i na ramieniu - wyposażona w elementy odblaskowe |  |  |
|  | POMPA INFUZYJNA (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
|  | jednostrzykawkowa, przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych podczas transportu dorosłych oraz dzieci, |  |  |
|  | zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 230V i 12 V w ambulansie ,w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania, |  |  |
|  | czas pracy z akumulatora min. 15 h przy 5ml/h, |  |  |
|  | możliwość stosowania strzykawek krajowych i zagranicznych o różnych rozmiarach, |  |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie strzykawki, |  |  |
|  | funkcja bolus umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej ¦o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji, |  |  |
|  | bolus automatyczny i manualny, |  |  |
|  | programowana szybkość podawania bolusa, |  |  |
|  | możliwość zmiany parametrów bolusa w trakcie trwania infuzji, |  |  |
|  | programowany próg ciśnienia okluzji – min. 3 poziomy, |  |  |
|  | automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego |  |  |
|  | możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji, |  |  |
|  | historia infuzji, |  |  |
|  | biblioteka nazw leków – możliwość zapamiętywania w pompie nazw leków, |  |  |
|  | strzykawka montowana od czoła pompy, |  |  |
|  | rama pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy, |  |  |
|  | dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu, |  |  |
|  | napisy na wyświetlaczu w języku polskim, |  |  |
|  | waga do 3 kg, |  |  |
|  | uchwyt do przenoszenia pompy, |  |  |
|  | zasilanie pompy mocowanej na statywie za pomocą standardowego kabla sieciowego (a nie dodatkowego zasilacza), |  |  |
|  | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania pompy i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. (podać markę i model załączyć folder i potwierdzenie przeprowadzenia badań wytrzymałościowych) |  |  |

*wypełnia Wykonawca

……….......…………………...........                                            ..............................................................

miejscowość i data                                                                 pieczęć i podpis osób upoważnionych      		 	                                                                                   do złożenia oferty